ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ  СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАОТИЗАЦИИ,

МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

## (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

## УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГЦИ СИ

Зам. Генерального директора

ФБУ «Ростест-Москва»

______________ А.С. Евдокимов

«_23_» ____11_____ 2011 г.

Влагомеры АПС

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП РТ  1555-2011

Москва

2011 г.

Настоящая методика поверки распространяется на влагомеры АПС  (модели: АПС-1 и АПС-2)     (далее – влагомеры) и устанавливает методы и средства их первичной поверки после выпуска из производства, после ремонта, а также периодической поверки в процессе эксплуатации.

Межповерочный интервал -1 год.

1  ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1  При проведении поверки влагомеров должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1

Таблица 1

| № п/п | Наименование операции | Номер пункта методики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр | 6.1 |
| 2 | Опробование | 6.2 |
| 3 | Определение абсолютной погрешности измерения относительной влажности воздуха | 6.3 |

2.1  При проведении поверки влагомеров должны быть применены средства, указанные в табл.  2.

Таблица 2

| №№ п/п | Номер пункта методики по поверке | Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки, номер документа, требования к СИ, основные технические и метрологические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 6.1-6.2 | - Барометр М 67, диапазон измерения от 610 до 790 мм рт. ст., погрешность (0,8 мм рт. ст.; - Прибор комбинированный «Testo-608-H1», относительная влажность: диапазон измерений от 15 до 85 %, погрешность ±2,5 % отн. влажности; температура: диапазон измерений от 0 до 50 °С, погрешность ±0,5 °С. |
| 2 | 6.3 | - Барометр М 67, диапазон измерения от 610 до 790 мм рт. ст., погрешность (0,8 мм рт. ст.; - Прибор комбинированный «Testo-608-H1», относительная влажность: диапазон измерений от 15 до 85 %, погрешность ±2,5 % отн. влажности; температура: диапазон измерений от 0 до 50 °С, погрешность ±0,5 °С. - Камера климатическая WEISS WK 340/70: диапазон воспроизведения отн. влажности от 10 до 98 % при температуре от 10 до 90 ºС, стабильность от ±1 до ± 3 % отн. влажности; диапазон воспроизведения температур от -70 до 180 ºС, стабильность от ±0,1 до ± 0,5 ºС; Измеритель комбинированный Testo-645 (зонд 0636.9741) диапазон измерений (5...95)% отн. влажности, абсолютная погрешность ±1,0% отн. влажности; Мультиметр GDM-8246 многопредельный. |

2.2  Допускается применение других средств измерений, не приведенных в табл. 2, но обеспечивающих проведение поверки с требуемой точностью.

2.3 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке и аттестаты.

2.4 Перед проведением поверки необходимые средства измерений и испытательное оборудование подготавливают к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией.

3  Требования безопасности

Во время подготовки и проведения поверки должны соблюдаться правила безопасной работы, установленные в технических описаниях на средства поверки (табл. 2).

4  Условия проведения поверки

4.1  При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающей среды, °С	20±5;

- относительная влажность, % 	не более 90, без конденсации;

- атмосферное давление, кПа	от 84 до 106.

5  Подготовка к поверке

Перед проведением поверки необходимо ознакомиться с принципом действия влагомеров по описанию, приведенному в Руководстве по эксплуатации.

6  Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр.

6.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность приборов.

6.1.2 Для влагомеров должны быть установлены:

1) исправность контактов и резьбовой части разъемов;

2) четкость надписей на панелях.

Влагомер считается прошедшим внешний осмотр, если он соответствует перечисленным выше требованиям.

6.2  Опробование.

Влагомер считается выдержавшим опробование при функционировании в штатном режиме.

6.3  Определение абсолютной погрешности измерения относительной влажности воздуха.

Помещают влагомеры и зонд эталонного гигрометра в климатическую камеру. Задают в климатической камере  температуру (20±1) ºС и последовательно устанавливают следующие значения относительной влажности:

φ1  = (42±2) %

φ2  = (60±2) %

φ3  = (75±2) %

φ4  = (88±2) %.

Выдерживают  влагомеры при заданном значении относительной влажности воздуха не менее 30 мин, по истечении указанного времени производят измерения относительной влажности поверяемым СИ и эталонным гигрометром.

Абсолютная погрешность каждого влагомера при измерении относительной влажности в каждой контрольной точке рассчитывается по формуле:

(φ ( φпр - φэ  ,                                   (1)

где:

φпр – показания влагомера, %;

φэ –  показания эталонного СИ, %.

Абсолютная погрешность измерений относительной влажности  воздуха не должна превышать предельно допускаемого значения, указанного в  Руководстве по эксплуатации влагомеров.

7   Оформление результатов поверки

7.1 Влагомер АПС, удовлетворяющий требованиям настоящей методики поверки, признается годным.

7.2 В случае положительного результата поверки оформляется свидетельство о поверке установленной формы согласно ПР50.2.006.

7.3 При отрицательных результатах поверки применение влагомера  запрещается и выдается извещение о непригодности согласно ПР50.2.006.

.

Начальник лаб. № 448	                                                                                В.В. Рыбин

Главный специалист по метрологии

лаб. №  448	 				                                                         И.А. Довгели